# Re-Fluye  Guía visual para acompañar el producto

# Cara 1  Abre, conecta, mide

## Lo primero que debes saber

Re-Fluye mide pH, turbidez, sólidos disueltos (TDS) y temperatura. Tus observaciones sobre origen, olor y aspecto completan la evaluación. No detecta bacterias, virus, parásitos, metales ni todos los químicos. No certifica potabilidad. No pruebes el agua.

## 1  Revisa

¿La caja electrónica y los conectores están secos y sin daño? Si no, no enciendas.

¿La persona técnica indicó la alimentación y confirmó calibración vigente? Si no, pide revisión; no improvises una fuente de energía.

Identifica qué extremos de las sondas pueden tocar el agua. Mantén secos los módulos y la electrónica.

## 2  Enciende y conecta

Enciende el equipo con la alimentación etiquetada en tu unidad.

Si aún no tienes la app, descarga la APK 0.3.0 desde el enlace/QR de esta hoja.

Abre Re-Fluye en Android: Medir agua → Buscar equipos cercanos.

Acepta el permiso Bluetooth de Android. Elige ReFluye-V2 y verifica su identificador; el firmware de referencia documenta PIN 1234, si Android lo pide.

Sin equipo, toca Practicar sin equipo · DEMO; los resultados simulados no describen tu fuente.

## 3  Coloca las sondas

Introduce únicamente sus extremos de medición en una muestra tomada de forma segura. No mojes la caja, conectores ni placas.

Evita chocar el bulbo de vidrio del pH contra el recipiente. No uses agua caliente con la sonda TDS de referencia.

Mantén las sondas quietas. Con la primera lectura completa ya puedes abrir una orientación; si varía, el resultado será preliminar y no autoriza consumo. Una lectura repetida tampoco prueba calibración.

## 4  Cuenta lo que ves

En la misma pantalla escribe el nombre de la fuente, escoge para qué necesitas el agua y marca origen, olor y aspecto. Si no estás seguro, marca No sé. Si observas olor químico, aceite o agua verde, aléjate y busca otra fuente; no inhales de cerca.

## 5  Decide con el resultado completo

Toca Ver qué puedo hacer con esta agua. Lee primero la decisión, TU USO y QUÉ HACER AHORA. El ICA de 0 a 100 es orientativo, no un porcentaje de potabilidad. Para beber o cocinar, una lectura favorable todavía exige desinfección. La app puede indicar buscar otra fuente o repetir. Nunca uses el color o el número del LCD/LED como autorización: son una preclasificación solo por sensores.

# Cara 2  Cuida el equipo y resuelve dudas

## Cada parte tiene un cuidado distinto

| Parte | Cuidado después de cada medición | No hacer |
| --- | --- | --- |
| Electrodo de pH | Enjuagar el extremo con agua desionizada/destilada; guardar con la solución y tapa del modelo instalado. Solicitar calibración con buffers de referencia. | Golpear o frotar el bulbo; dejar secar; mojar conector BNC o módulo. |
| Sonda de turbidez | Enjuagar y retirar suciedad de la ventana óptica sin rayarla; comprobar que el cable está íntegro. | Sumergir el adaptador electrónico o raspar la ventana. |
| Sonda TDS | Enjuagar el extremo y evitar residuos entre sus electrodos; verificar el rango del modelo. | Usarla en agua a 55 °C o más si es SEN0244; mojar el módulo. |
| Sonda de temperatura | Enjuagar solo el extremo sellado; revisar el punto donde entra el cable a la cubierta. | Suponer que un DS18B20 sin encapsulado es sumergible; tirar del cable. |
| Caja, ESP32, PCB, LCD y LEDs | Apagar, secar exterior y guardar protegidos de salpicaduras y golpes. | Sumergir, lavar bajo chorro, energizar mojados o modificar conexiones. |

Las indicaciones específicas de pH y TDS corresponden a las referencias DFRobot SEN0161 y SEN0244 mencionadas en el proyecto; confirma el modelo real de cada sonda antes de aplicar un procedimiento. DFRobot pH · DFRobot turbidez · DFRobot TDS · Analog Devices DS18B20.

## Si ves una señal de alarma

Olor raro, película aceitosa, agua verde o sospecha de combustible: deja de usar esa fuente; hervir o filtrar con tela no elimina todos esos peligros. Busca agua de otra procedencia y consulta a la autoridad local. CDC.

Lectura no confiable: pide revisión técnica de calibración y repite. No rellenes una fecha de calibración por aproximación.

Sin Bluetooth o sin datos: acerca el teléfono, revisa permisos y energía, reconecta. Si el problema continúa, muestra este manual al responsable técnico.

Temperatura ausente: el código -127 indica que el DS18B20 no respondió. No es la temperatura del agua.

LCD apagado o LEDs contradictorios: usa solo la app para registrar el resultado y reporta la unidad; algunas versiones de la PCB original tienen fallas de conexión documentadas.

Después de medir: enjuaga las partes sumergibles, apaga el equipo, guarda el pH según su fabricante y tapa las muestras tratadas. Conserva el resultado en Mis mediciones. El equipo no reemplaza un análisis de laboratorio ni una recomendación sanitaria local.

Descarga de la app: CampusMind · Re-Fluye 0.3.0. El QR de la cara 1 lleva a esta misma publicación; comprueba el dominio github.com antes de descargar.

## Datos de esta unidad  completar antes de entregarla

| Equipo / serie | ______________________________ |
| --- | --- |
| Alimentación e interruptor | ______________________________ |
| Modelo de sondas | ______________________________ |
| Fecha y responsable de calibración | ______________________________ |
| Vigente hasta | ______________________________ |
| Contacto de soporte | ______________________________ |

Versión de app: 0.3.0 · Documento: guía de prototipo 0.2 · Origen: CCD / UNAB, proyecto Re-Fluye. Para el procedimiento completo de la app: refluye/manuales/01-guia-app.md. Para mantenimiento y montaje: refluye/manuales/03-manual-tecnico.md.